Sub Kompetensi 2 : Oscilloscope

### A. Aspek Kognitif (Pengetahuan)

### Tes Tertulis Teori (skor 1, bobot nilai 2)

- Tuliskan kegunaan umum dari Oscilloscope.

- Bentuk gelombang apa saja yang dapat dilihat melalui Oscilloscope?

- Tuliskan tiga keuntungan yang diperoleh jika kita menggunakan alat ukur Oscilloscope dalam pelaksanaan perbaikan perangkat audio-video.

- Dilihat dari zat phospor yang digunakan, ada berapa jenis Oscilloscope?

- Gambarkan bentuk gelombang gigi gergaji.

- Apa keuntungannya jika kita menggunakan Oscilloscope dual trace?

- Oscillloscope adalah alat ukur elektronik yang kerap digunakan untuk menghitung perbedaan fasa dari beberapa gelombang listrik, disamping itu Oscilloscope juga digunakan untuk.

- Berapa % toleransi tegangan yang dapat diberikan pada Oscilloscope yang menggunakan tegangan 110-220 VAC.

- Berapa Volt tegangan peak to peak yang dapat diterima oleh konektor V Input (V-IN)?

- Sangat terlarang menghubungkan input konektor Oscilloscope dengan playbak TV, kenapa?

### Tes Tertulis Praktek (skor 1, bobot nilai 2)

Uraikan langkah-langkah :

- Mengukur tegangan AC

- Mengukur tegangan DC

- Mengukur frekuensi yang tidak diketahui.

- Langkah-langkah awal dalam pengoperasian Oscilloscope

- Menghindari terbakarnya ion

#### Kunci Jawaban

Tes Tertulis Teori.

- Oscilloscope adalah alat ukur elektronik, digunakan untuk melihat bentuk gelombang dari tegangan, harga-harga momen tegangan dalam bentuk sinus maupun bukan sinus.

- Bentuk gelombang sinyal audio dan video, bentuk gelombang Tegangan Listrik Arus Bolak Balik yang berasal dari generator pembangkit tenaga listrik, maupun Tegangan Listrik Arus Searah yang berasal dari catu daya/baterai

- Ada tiga keuntungan, Pertama, tiap-tiap titik uji (test point) dari rangkaian audio-video oleh pabrik pembuatnya telah diberikan bentuk sinyal standar yang dapat dilihat dengan Oscilloscope dan dapat dijadikan pembanding dalam pelacakan gangguan/perbaikan, Kedua, dengan melihat sinyal standar kita dapat mengetahui apakah pada titik uji terdapat sinyal standar tersebut atau tidak, jika tidak, dapat dipastikan komponen di sekitar titik uji tersebut mengalami gangguan, dan Ketiga, kita dapat melihat sinyal output standar yang dapat dijadikan pembanding dalam pelacakan gangguan/perbaikan.

- Ada dua jenis : Storage Oscilloscope dan Regulator Oscilloscope.

- Bentuk gelombang gigi gergaji adalah sebagaimana gambar berikut.

- Kita dapat membandingkan bentuk gelombang yang satu dengan bentuk gelombang yang lain.

- Oscilloscope juga digunakan untuk :

  - mengukur tegangan dan menghitung frekuensi,

  - melihat bentuk gelombang,

  - mengukur Amplitudo Modulasi yang dihasilkan oleh pemancar radio dan generator pembangkit sinyal,

  - mengukur keadaan perubahan aliran (phase) dari sinyal input,

  - mengukur frekuensi yang tidak diketahui.

- 10%

- 600 Volt

- Karena playback TV mengeluarkan tegangan tinggi di atas 600 Volt yang dapat merusak Oscilloscope.

Tes Tertulis Praktek

- Langkah-langkah mengukur tegangan AC adalah sebagai berikut :

- tombol SWEEP TIME/DIV   berada   pada posisi 5 msec (5 mili second),

- tombol VOLTS/DIV pada posisi 2V (dengan demikian 1 kotak/1 DIV pada layar CRT = 2 Volt),

- tegangan puncak (peak voltage) = 2 DIV x 2V = 4 Volt,

- tegangan dari puncak ke puncak (peak to peak voltage)= 4 DIV....(a) = 4 DIV x 2 Volt = 8 Volt.

- Langkah-langkah mengukur tegangan DC adalah sebagai berikut :

  - Setel tombol AC-GND-DC pada posisi DC.

  - Setel tombol MODE pada CH-A.

  - Pasang kabel penyidik (probe) ke VERTICAL INPUT  CH-A/INPUT Y.

  - Sambungkan ujung kabel penyidik (probe) ke sumber tegangan DC yang akan diukur.

  - Untuk tegangan positip, trace pada layar akan bergerak ke atas, untuk tegangan negatip, trace pada layar akan bergerak ke bawah.

  - Posisi kalibrasi (CAL) pada tombol VOLTS/DIV = 10 mV, hasil pengukuran (tiga kolom pada Oscilloscope) = 30 mV.

- Langkah-langkah mengukur frekuensi yang tidak diketahui adalah sebagai berikut :

- Putar tombol SWEEP TIME/DIV  ke CH-B.

- Hubungkan frekuensi yang diketahui ke INPUT  X/ CH-B

- Setel kontrol vertikal untuk mencocokkan amplitudonya.

- Hubungkan frekuensi yang tidak diketahui ke INPUT  Y/CH-A.

- Tombol SOURCE pada posisi EXT.

- Frekuensi dapat dihitung.

- Langkah-langkah awal dalam mengoperasikan Oscilloscope.

      - Tombol ON-OFF pada posisi OFF

      - Posisikan semua tombol yang memiliki tiga posisi pada posisi tengah.

      - Putar tombol INTENSITY pada posisi tengah.

      - Dorong tombol PULL 5X MAG ke dalam untuk memperoleh posisi normal.

      - Dorong tombol TRIGGERING LEVEL pada posisi AUTO.

      - Sambungkan kabel saluran listrik bolak balik ke stop-kontak ACV.

      - Putar tombol ON-OFF pada posisi ON. Kira-kira 20 detik kemudian satu jalur garis akan tergambar pada layar CRT. Jika garis ini belum terlihat, putar tombol INTENSITY searah jarum jam.

      - Atur tombol FOCUS dan INTENSITY untuk memperjelas jalur garis.

      - Atur ulang posisi vertikal dan horisontal sesuai dengan kebutuhan.

      - Sambungkan probe ke input saluran-A/channel-A (CH-A) atau ke input saluran B/channel-B (CH-B) sesuai kebutuhan.

      - Sambungkan probe ke terminal CAL untuk memperoleh kalibrasi 0,5Vp-p.

      - Putar pelemah vertikal (vertical attenuator), saklar VOLTS/DIV pada posisi 10 mV, dan putar  tombol VARIABLE searah jarum jam. Putar TRIGGERING SOURCE ke CH-A, gelombang persegi empat (square-wave) akan terlihat di layar.

- Langkah-langkah menghindari terbakarnya ion ; Tombol INTENSITY harus digerakkan untuk menghentikan (mematikan) pijaran yang dihasilkan oleh gambar titik. Atau gambar titik digerak-gerakkan dengan dengan memutar-mutar tombol SWEEP TIME.

B. Aspek Afektif (Sikap).

(bobot nilai 1)

NAMA		:

KELAS		:

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Melakukan Persiapan Pengoperasian Osci lloscope | Tekun | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian Oscillosco pe sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melaksanakan langkah-langkah awal > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan memperhatikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan memperhatikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan ha nya memperhatikan keselama tan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Mengukur Tegangan AC | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur tegangan AC dengan memperhatikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur tegangan AC dengan memperhatikan keselamatan diri, alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur tegangan AC dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Mengukur Tegangan DC | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran tegangan 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur tegangan DC dengan memperhatikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur tegangan DC dengan memperhatikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur tegangan DC dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Menghitung Frekuen si | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran (untuk menghitung frekuensi) dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur (untuk menghitung frekuensi) dengan memperha tikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur (untuk menghitung frekuensi) dengan memperha tikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur (untuk menghitung frekuensi) dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Melihat Bentuk Gelombang | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran (untuk melihat bentuk gelombang) dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0.5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 0 | Mengukur (untuk melihat ben tuk gelombang) dengan mem perhatikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur (untuk melihat ben tuk gelombang) dengan mem perhatikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur (untuk melihat ben tuk gelombang) dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Mengukur Amplitudo Modulasi | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran (untuk mengukur amplitudo modulasi) dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur amplitudo modulasi dengan memperhatikan kese lamatan diri, alat, dan lingkung an. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur dengan memperhati kan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur dengan hanya mem perhatikan keselamatan diri nya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Mengukur Keadaan Perubahan Aliran (phase) dari Sinyal Input | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran (untuk mengukur keadaan perubahan aliran sinyal input) dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur perubahan aliran si nyal input dengan memperhati kan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur perubahan aliran si nyal input dengan memperhati kan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur perubahan aliran si nyal input dengan hanya mem perhatikan keselamatan diri nya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Menggunakan alat ukur # Oscilloscope | 2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope dibaca dan dipahami 2.2. persiapan penggunaan Oscilloscope dilakukan sesuai dengan keperluan pengukuran yang akan dilakukan 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan petunjuk operasi dan hasil pengukuran dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap fungsi panel depan di-demokan sesuai dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-div, AC/DC coupling, trigger internal/external, probe teredam 10x, 100x, 0x, dsb. 2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi sederhana (V-div dan T-div) untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih baik 2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja | Mengukur Frekuensi yang Tidak Diketahui | Tekun | 1 | Melakukan pengukuran (untuk mengukur frekuensi yang tidak diketahui) dengan sabar. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 1 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 0,5 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melakukan pembacaan hasil pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 1 | Mengukur frekuensi yang tidak diketahui dengan memperhati kan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 0,5 | Mengukur frekuensi yang tidak diketahui dengan memperhati kan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Mengukur frekuensi yang tidak diketahui dengan hanya mem perhatikan keselamatan diri nya. |